Вычислительные эксперименты для исследования радиационных и тепловых полей в биоткани

М.В. Поляков, А.В. Хоперсков

Волгоградский государственный университет, Волгоград

Аннотация: Построена математическая модель распределения микроволнового электрического поля в неоднородной биоткани молочной железы для исследования эффективности метода медицинской диагностики на основе микроволновой термометрии. Проведено численное моделирование электромагнитного поля в модели молочной железе для различных наборов пространственной структуры биоткани. Мелкомасштабная структура обусловлена сложной комбинацией нескольких компонент: кровотоки, жировая ткань, мышечная ткань, молочные дольки, раковые образования, кожа. Варьируя пространственную структуру биоткани, мы оценили влияние этого фактора на распределение электромагнитного поля в объеме молочной железы, что позволит повысить точность лабораторных измерений внутренней температуры.

Ключевые слова: математическое моделирование, численные методы, биологические ткани, онкология, микроволновая радиотермометрия, перенос тепла, радиационные поля.

Введение

Среди различных методов диагностики онкологических заболеваний особое значение приобретает радиотермометрия, позволяя проводить достаточно быстрые и массовые обследования [1-4]. Метод основан на экспериментальном измерении температуры внутри биологической ткани в различных точках [7]. Мы обсудим результаты серии имитационного моделирования радиационных полей в микроволновом диапазоне для задачи повышения эффективности диагностики онкологических заболеваний, используя метод радиотермометрии [4].

Одной из проблем является вариабельность измерений температурного поля [5], индивидуальных физических характеристик биологической ткани у различных людей. Мы исходим из модели на основе численного интегрирования уравнений Максвелла. Сложная пространственная структура биоткани и ее неоднородность на малых масштабах требует использования неструктурированных численных сеток для расчета электрического поля. Мы сравниваем распределения радиационного поля и его мощности  для различных моделей между собой.

Постановка задачи

Рассмотрим модель молочной железы в виде полусферы с примыкающим цилиндром (Рис.1). К числу основных внутренних компонент относят: мышечно-жировую ткань, дольки молочной железы, кровотоки, кожа.

Рис.1. – Геометрия нашей модели измерения молочной железы (а), Схематичное изображение двух различных внутренних структур биоткани с опухолью (б, в)

Имеется естественная вариация такой внутренней структуры у женщин. Индивидуальные различия могут быть существенны, и это приводит к различиям в пространственных распределениях физических параметров биотканей. Измерение внутренней температуры основано на использовании антенны микроволнового излучения в диапазоне 1–1.5 ГГц. Формирование электромагнитного поля внутри ткани зависит от ее проводимости , диэлектрической проницаемости  и удельного сопротивления . Биологические компоненты характеризуются различным значением , , . Мы строим наборы моделей с различной пространственной структурой в пределах естественной вариативности и вычисляем электрическое поле для каждой модели. Такое имитационное моделирование позволяет оценить погрешность измерения внутренней температуры методом микроволновой термометрии, связанную с неопределенностью внутренней структуры молочной железы.

Каждый из экспериментов в серии различается числом и расположением основных компонент (молочные дольки, соединительная и жировая ткани, кровотоки). Во всех моделях радиус молочной железы одинаков, параметры антенны фиксированы. каждая из компонент характеризуется одинаковым набором  , ,  (табл.1).

Мы фиксируем число долек молочной железы и суммарную длину кровотоков, варьируя только пространственные расположения.

Мелкомасштабная внутренняя структура биоткани

Рассмотрим  серию численных экспериментов, где положение антенны смещено относительно точки «0» на 60º (рис. 1).

Ограничимся набором моделей, у которых меняется расположение только двух структурных компонент: 1) молочные дольки (mg), 2) кровотоки (bl). Они окружены соединительной и жировой тканью (mus). Параметры кожи неизменны (sk). Относительные объемы всех четырех компонент mg, bl, mus, sk во всех моделях задаются одинаковыми:

(1)

с учетом нормировки .

Для 9 различных моделей (i=1,..,9) рассчитываются электрические поля , которые зависят от пространственных распределений диэлектрической проницаемости ,  удельного сопротивления R(x,y, ƶ) и проводимости   (табл.1). Для каждой i-ой модели мы имеем плотность мощности . Коэффициенты

(2)

характеризуют  влияние внутренней структуры (расположение биокомпонент относительно друг друга) на распределение плотности мощности электрического поля внутренней температуры.

Рис. 2. – Проекция вектора напряженности электрического поля E на вектор l при 4 различных значениях θ и φ

Таблица №1

Физические параметры биокомпонент [6]

|  | Кожа | Молочная железа | Соединительная ткань | Кровоток |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диэлектрическая проницаемость, ε | 55.4 | 5.5 | 46 | 1.87 |
| Электропроводность, σ (См/м) | 1.08 | 0.06 | 2.55 | 48 |
| Удельное сопротивление, R (Ом·м) | 55 | 15 | 1.6 | 1.5 |

Математическая модель

Антенна с частотой несколько ГГц позволяет измерять тепловое излучение от биотканей в определенном диапазоне частот Поскольку биологическая ткань имеет неоднородную температуру, то такой метод дает средневзвешенную температуру  некоторой внутренней области V. Погрешность метода РТМ обусловлена также шумовой температурой приемника , эффектами рассогласования в антенне (коэффициент  влиянием окружающей среды . В результате яркостная температура определяется интегральным представлением вида:

(3)

где  учитывет рассогласование антенны,

(4)

– весовая функция с учетом нормировки,

(5)

(6)

– плотность мощности электрической энергии,  – электрическая проводимость.

Для построения стационарного распределения электрического поля удобно использовать расчет на установление, решая нестационарные уравнения Максвелла:

(7)

Результаты имитационного моделирования

Обработка результатов численного решения уравнений Максвелла требует перехода на сетку в сферической системе координат.

В таблице 2 приведены результаты наших расчетов для двух положений антенны на поверхности молочной железы. Как видим, относительные вариации мощности электрического поля могут достаточно сильно зависеть от пространственной структуры биоткани, что в свою очередь может приводить к заметным индивидуальным отклонениям внутренней температуры в модели.

Наряду с экспериментами по изучению влияния неоднородности биоткани на распределение электрического поля, нами были проведены вычислительные эксперименты по исследованию зависимости температурных полей от наличия опухолевых тканей в молочной железе.

Злокачественные новообразования, особенно на ранних этапах развития обладают крайне высоким тепловыделением, по отношению к остальным биологическим компонентам, поэтому мы рассматривали опухоли различных радиусов (R=1 см, R=0.75 см, R=0.5 см).

В итоге, были получены следующие результаты (Рис.3.). Радиус опухоли в значительной степени оказывает влияние на температурный фон внутри объема молочной железы. Средняя температура тем выше, чем больше радиус опухоли. В этом заключается основная проблема диагностики: выявление онкологических заболеваний на ранней стадии (R<0.5), поскольку опухоль такого размера тяжело выявляется современными методами диагностики.

Рис.3. – Распределение температуры вдоль вектора l для опухолей различного радиуса R , (R=1 см – синий график, R=0.75 см – черный график, R=0.5 см – красный график)

Заключение

Моделирование распределения электрического поля в биоткани указывает на сильные вариации, которые зависят от неоднородной структуры рассматриваемого объекта. Были рассчитаны среднеквадратичные отклонения плотности мощности электрического поля для 6 моделей различной внутренней структуры. Результаты показали диапазон величины 20%-50%. Из-за чувствительности метода диагностики, данные погрешности могут оказывать серьезное влияние на процент верно диагностированных пациентов.

Результаты для моделей с опухолью различного радиуса, показывают необходимость учета сложной пространственной структуры молочной железы при обработке данных, полученных с помощью метода РТМ.

Таблица №2

Матрица  для угла

|  | Мод.1 | Мод.2 | Мод.3 | Мод.4 | Мод.5 | Мод.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мод.1 | 0 | 0.31 | 0.43 | 0.28 | 0.46 | 0.33 |
| Мод.2 | 0.31 | 0 | 0.27 | 0.25 | 0.37 | 0.41 |
| Мод.3 | 0.43 | 0.27 | 0 | 0.46 | 0.48 | 0.26 |
| Мод.4 | 0.28 | 0.25 | 0.46 | 0 | 0.24 | 0.24 |
| Мод.5 | 0.46 | 0.37 | 0.48 | 0.24 | 0 | 0.47 |
| Мод.6 | 0.33 | 0.41 | 0.26 | 0.24 | 0.47 | 0 |

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Волгоградской области в рамках научного проекта № 15-47-02642 р_а.

Литература

- Barett A.H., Myers P.C., Sadowsky N.L. Microwave Thermography in the Detection of Breast Cancer // American Journal of Roentgenology, 1980. Vol. 34 (2). pp.365-368

- Gonzalez F.J. Thermal simulation of breast tumors // Revista Mexicana de fisica, 2007. Vol. 53. pp.323-326

- Novochadov, V.V., Shiroky A.A., Khoperskov A.V., Losev A.G. Comparative modeling the thermal transfer in tissues with volume pathological focuses and tissue engineering constructs: a pilot study // European Journal of Molecular Biotechnology. 2016. Vol.14. №4. pp. 125-138 doi: 10.13187/ejmb.2016.14.125

- Веснин С.Г., Седакин К.М. Разработка серии антенн-аппликаторов для неинвазивного измерения температуры тканей организма человека при различных патологиях // Инженерный журнал: наука и инновации, 2012. № 11. С. 1-18.

- Дьяченко А.С., Руденко Н.Н. Исследование и моделирование динамики потерь тепла. // Инженерный вестник Дона, 2017, №2, URL: ivdon.ry/ru/magazine/archive/n2y2017/4105

- Лосев А.Г., Хоперсков А.В., Астахов А.С., Сулейманова Х.М. Проблемы измерения и моделирования тепловых и радиационных полей в биотканях: анализ данных микроволновой термометрии // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 1: Математика. Физика. 2015. № 6 (31). С. 31-71. doi: 10.15688/jvolsu.2015.6.3

- Малышев И.В. Методы микроволновой регистрации и локации биологических дисперсных сред. // Инженерный вестник Дона, 2015, №4, URL: ivdon.ry/ru/magazine/archive/n4y2015/3485

- Поляков М.В., Хоперсков А.В. Математическое моделирование пространственного распределения радиационного поля в биоткани: определение яркостной температуры для диагностики // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 1: Математика. Физика. 2016. № 5 (36). С. 73-84. doi: 10.15688/jvolsu.2016.5.7

- Поляков М.В., Хоперсков А.В. Микроволновая термометрия: имитационное моделирование радиационного поля в биоткани молочной железы // Современные информационные технологии. 2016. № 24 (24). С.74-79.

- Поляков М.В. Численное моделирование динамики распространения температуры в биологической ткани. В сборнике: Управление большими системами. Материалы Всероссийской школы-конференции молодых ученых. Под общей редакцией Д.А. Новикова, А.А. Воронина. 2015, С. 971-978.

References

- Barett A.H., Myers P.C., Sadowsky N.L. American Journal of Roentgenology, 1980. Vol. 34 (2). pp.365-368

- Gonzalez F.J. Revista Mexicana de fisica, 2007. Vol. 53. pp.323-326

- Novochadov, V.V., Shiroky A.A., Khoperskov A.V., Losev A.G. European Journal of Molecular Biotechnology. 2016. Vol.14. №4. pp. 125-138 doi: 10.13187/ejmb.2016.14.125

- Vesnin S.G., Sedakin K.M. Inzhenernyj zhurnal: nauka i innovacii, 2012. №11. pp. 1-18

- D'jachenko A.S., Rudenko N.N. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2017, №2. URL: ivdon.ry/ru/magazine/archive/n2y2017/4105.

- Losev A.G., Khoperskov A.V., Astahov A.S., Sulejmanova H.M. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija 1: Matematika. Fizika. 2015. № 6 (31). S. 31-71. doi: 10.15688/jvolsu.2015.6.3

- Malyshev I.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2015, №4. URL: ivdon.ry/ru/magazine/archive/n4y2015/3485

- Polyakov M.V., Khoperskov A.V. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija 1: Matematika. Fizika. 2016. № 5 (36). pp. 73-84. doi: 10.15688/jvolsu.2016.5.7

- Polyakov M.V., Khoperskov A.V.  Sovremennye informacionnye tehnologii.2016. № 24 (24). pp.74-79

- Polyakov M.V. Upravlenie bol'shimi sistemami. Materialy Vserossijskoj shkoly-konferencii molodyh uchenyh. Pod obshhej redakciej D.A. Novikova, A.A. Voronina. 2015, pp.971-978